JRZX单片机通信协议

| 版本 | 时间 | 作者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-2-24 | 赵建明 | 基础版本 |

1. 总体说明	0

2. 通信协议（主控控制）	0

2.1. 主控控制温度转换上传(0x01)	0

2.2. 主控下发状态灯控制(0x02)	1

3. 通信协议（主控查询）	1

3.1. 主控查询温度(0x31)	1

4. 单片机主动上报	2

4.1. 单片机上报温度(0x63)	2

5. 通信协议（IAP 升级）	2

5.1. 查询单片机 软硬件版本(0xE0)	2

5.2. 发送固件信息(0xE1)	2

5.3. 发送固件数据内容(0xE2)	3

5.4. 停止命令(0xE3)	3

5.5. 查询结果命令(0xE4)	//不需要	3

- 总体说明

根据介入止血项目功能需求，系统使用微处理器+微控制器实现功能

协议格式  （注意 后面具体指令仅介绍收发协议内容，头尾不再写出）

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0xFC | 1B | 协议头 |
| Length | 2B | 协议长度(全长) |
| CMD | 1B | 命令字 |
| -- | -- | 协议内容 |
| Xor | 1B | 包含协议头的校验或 |

注意：

多字节传输使用小端格式，LSB；

对于不支持的指令，返回 CMD： 0xff;

- 通信协议（主控控制）

  - 主控控制温度转换并且上传(0x01)

主控发送：5字节协议壳

单片机返回： 7字节 协议壳

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度采集 |  | 2 | 温度 |

示例:

主控发送开始转换

0xFC  0x05 0x00  0x01     XOR

单片机返回：（立即返回）

0xFC  0x07 0x00  0x01  0x66 0x33 XOR

  - 主控下发状态灯控制(0x02)

主控发送：

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯号 |  | 1 | 1:1号灯 2:2号灯 |
| 模式选择 |  | 1 | 1:全灭 2:全亮 3:闪烁 |
| 灯亮时长 |  | 2 | 单位ms，闪烁时该参数有效 |
| 灯灭时长 |  | 2 | 单位ms，闪烁时该参数有效 |

示例:

主控发送灯常亮

0xFC  0x06 0x00  0x02   0x01   XOR

单片机返回：（立即返回）

0xFC  0x05 0x00  0x02  XOR

单片机返回：5字节 协议壳

- 通信协议（主控查询）

  - 主控查询在线(0x31)

主控发送：5字节 协议壳

单片机返回：5字节协议壳

示例:

主控发送灯常亮

0xFC  0x05 0x00  0x31  XOR

单片机返回：（立即返回）

0xFC  0x05 0x00  0x31  XOR

- 通信协议（IAP 升级）

  - 查询单片机 软硬件版本(0xE0)

0xE0     /* 询问从机版本 */   0xE1     /* 发送固件传输信息 */

0xE2    /* 发送数据内容 */   0xE3     /* 发送停止命令 */ 0xE4     /* 查询进度 */

主控发送：5字节 协议壳

单片机返回：

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| App版本 | HEX | 4 | HEX格式版本号，最大255.255.255.255 软件版本使用前面2byte，后面暂未定义 |
| Iap版本 | HEX | 4 | HEX格式版本号，最大255.255.255.255 软件版本使用前面2byte，后面暂未定义 |

  - 发送固件信息(0xE1)

主控发送：

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件大小 | HEX | 4 | 文件总大小 |
| 单包数据大小 | HEX | 1 | 协议数据 单包大小（数据包 除最后一包，都是固定大小） |
| 数据包数量 | HEX | 2 | 需要传输的数据包数量 |

单片机返回：5字节 协议壳

  - 发送固件数据内容(0xE2)

主控发送：

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据包索引号 | HEX | 2 | H指示当前数据包是 第几数据包。 包数够了，接收也就完成了 |
| 数据内容 | HEX | 0 无错误，其它错误码 | 根据E1指令协商的长度，这里放数据内容，最后一包需要注意，长度不确定，但可以根据前面发送的信息计算出来 |

单片机返回：

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据包索引号 | HEX | 2 | 接收到的包索引 |
| 错误码 | HEX | 1 | 0 无错误，其它错误码 |

  - 停止命令(0xE3)

主控发送完成后，发送一个发送完成指令，接收方 转去 处理写入

主控发送：5字节 协议壳

单片机返回：5字节 协议壳

  - 查询结果命令(0xE4)	//不需要

主控发送：5字节 协议壳

单片机返回：

| 名称 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | HEX | 1 | 进度 0-100， 百分数 |
| 错误码 | HEX | 1 | 0 无错误，其它错误码 |

//////////////////errCode///////////////////

HEAD_NAME_ERR   1  头不对 重发这条

FILE_OFF_ERR    2

FILE_LEN_ERR    3

FIRM_OFF_ERR    4

FIRM_LEN_ERR    5

CHECK_MODE_ERR  6

READ_ERR        7

CRC_ERR         8

XOR_ERR         9 校验不对 重发这条

REC_TIME_OUT    10

SEND_TIME_OUT   11

ERASE_ERR       12

ADDR_ERR        13

REC_ERR         14

NO_MSG          15

WRITE_ERR       16 重来

NO_FILE         18

DECRY_ERR       19

OTHER_ERR       20    重来

DATA_OVER_SIZE  21

RDP_ERR         22

VER_LOW_ERR     23

TYPE_ERR        24      //机型不对

DATANUM_ERR  25

CMD_NAME_ERR   26  重发

HARD_FAULT      100